###### Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia					Załącznik nr 5

###### Specyfikacja techniczna urządzeń:

###### 1. pobornika pyłu zawieszonego LVS – 2 szt.

###### 2. kalibratora mierników zanieczyszczeń gazowych - 2 szt.

3. wytwornicy powietrza zerowego – 2 szt.

Tabela 1. Wymagania ogólne dla wszystkich urządzeń

| Opis | Wymagania minimalne Parametry | Informacje Wykonawcy dotyczące spełniania wymagań |
| --- | --- | --- |
| Dokumentacja | W dniu dostarczenia urządzeń Wykonawca przekaże Zamawiającemu dla każdego dostarczonego urządzenia następującą dokumentację: - pełną oryginalną dokumentację producenta z polskim tłumaczeniem, zawierającą: instrukcję działania, obsługi (także zapobiegawczej i naprawczej), konserwacji, rysunki, schematy. Cała dokumentacja dostarczona w formie drukowanej, oprawiona w sposób zapobiegający zniszczeniu oraz w formie elektronicznej w formacie *.pdf, lub *.doc (MS Word). - kartę gwarancyjną (od daty podpisania protokołu urządzeń przez odbiorcę końcowego) wystawioną przez Wykonawcę w formie papierowej. Dokumentacja dla pobornika LVS musi zawierać również pełną procedurę kalibracji parametrów pracy urządzenia – co najmniej przepływu, czujników temperatury zewnętrznej, temperatury w magazynku wyeksponowanych filtrów, temperatury za filtrem oraz ciśnienia atmosferycznego. |  |
| Dostawa i uruchomienie (podłączenie, testowanie, demonstracja poprawności pracy) | Wykonawca dostarczy i zainstaluje 2 sztuki poborników pyłu zawieszonego LVS na stacji monitoringu jakości powietrza w Nowym Sączu przy ul. Nadbrzeżnej, gdzie też odbędzie się demonstracja poprawnej pracy urządzeń pomiarowych. Wykonawca dostarczy 2 sztuki kalibratorów mierników zanieczyszczeń gazowych oraz 2 sztuki wytwornic powietrza zerowego do Laboratorium WIOŚ w Krakowie przy ul. Półłanki 76E, gdzie po instalacji odbędzie się demonstracja poprawnej pracy dostarczonych urządzeń. |  |
| Szkolenie | Przeprowadzenie szkolenia instalacyjnego oraz obsługi urządzeń (w tym kalibracja i test szczelności – jeśli dotyczy) przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy odbędzie w miejscu instalacji dostarczonych urządzeń w terminie ustalonym wspólnie przez Wykonawcę i Zamawiającego. |  |
| Gwarancja | Wykonawca udzieli na dostarczone urządzenia minimum 24 miesięcznej gwarancji liczonej od daty podpisania protokołu odbioru urządzeń przez Zamawiającego, gwarancja zgodna z zaleceniami producenta. - Wszelkie koszty związane z realizacją gwarancji ponosi Wykonawca (robocizna i części zamienne). - Naprawy gwarancyjne w miejscu zainstalowania (pracy) w małopolskiej sieci monitoringu jakości powietrza. - Faktyczną datę naprawy gwarancyjnej Wykonawca poświadcza w karcie gwarancyjnej. Gwarancja nie obejmuje awarii urządzeń wynikających z użytkowania niezgodnego z zaleceniami producenta. - Zamawiający wymaga, aby pracownicy serwisujący porozumiewali się biegle w języku polskim w kontaktach z Zamawiającym. - Wykonawca zapewni realizację świadczeń gwarancyjnych przez autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny. - Przywrócenie zdolności pomiarowej urządzeń powinno nastąpić najpóźniej w ciągu 7 dni od momentu pisemnego zgłoszenia wady (pocztą e-mail lub faxem). Powyżej tego okresu Wykonawca zapewni urządzenie zastępcze. - W okresie gwarancji pełna nieodpłatna obsługa serwisowa, zgodnie z zaleceniami producenta, z nieodpłatnym wykorzystaniem części zamiennych Wykonawcy. - Przez okres gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do udzielania Zamawiającemu bezpłatnych telefonicznych konsultacji związanych z funkcjonalnością i eksploatacją dostarczonych urządzeń. |  |

Tabela 2. Wymagania szczegółowe dla poszczególnych urządzeń

| Poz. 1. pobornik pyłu zawieszonego LVS |
| --- |
| Opis | Wymagania minimalne Parametry | Informacje Wykonawcy dotyczące spełniania wymagań |
| Ogólne | Producent: Nazwa i typ oferowanego urządzenia: Fabrycznie nowy z produkcji seryjnej, rok produkcji 2018. |  |
| Metoda pomiaru | Grawimetryczna opisana w EN 12341:2014: - pobór prób na filtry przy przepływie powietrza 2,3 m3/ godzinę, - określenie masy pyłu przez ważenie. |  |
| Separacja pyłu PM10 | Głowica separacji pyłu PM10, zgodna z EN 12341:2014: - umożliwiająca pobieranie strumienia objętości powietrza 2,3 m3/h, - wykonana ze stali nierdzewnej lub stopów aluminium (proszę podać), przy czym wszystkie krytyczne części głowicy wykonane ze stali nierdzewnej (dysze, wlot), - otwory wlotowe do głowicy osłonięte przed opadami deszczu i śniegu. |  |
| Oprawy filtrów | - umożliwiające stosowanie okrągłych filtrów o średnicy 47 mm, - średnica dla filtracji pyłu 40 ÷ 41 mm, - wykonane z materiałów obojętnych wymienionych w punkcie 5.1.4 normy EN 12341:2014. - oprawy powinny otwierać się bez użycia dodatkowych przyrządów. |  |
| Pompa | - łopatkowa o wydajności ponad 3 m3/h, - bezobsługowa, zapewniająca czas bezawaryjnej pracy minimum 1 rok, przy założeniu obsługi serwisowej zgodnie z zaleceniami producenta, - ochrona przed przeciążeniem, |  |
| Natężenie przepływu powietrza | - Regulowane z kompensacją temperatury i ciśnienia, - dokładność regulacji zgodnie z normą EN 12341:2014. |  |
| Funkcjonalność | - brak podgrzewania sondy, - system chłodzenia układu poboru próby (steath air). - aktywny system chłodzenia filtrów wyeksponowanych (zapewnienie temperatury filtrów wyeksponowanych < 23°C). - pomiar temperatury za filtrem, - utrzymanie różnicy temperatury zewnętrznej i na filtrze pracującym nie większej niż 5°C (przy średniej temp. zewnętrznej powyżej 20°C), - kasety/pojemniki na filtry zabezpieczające filtry w oprawach przed przemieszczeniem, zabrudzeniem, zawierające minimum 15 opraw filtrów, - automatyczny, programowalny zmieniacz filtrów, - system montażu filtrów powinien umożliwić zamontowanie opraw z filtrami w poborniku wraz z kasetą/pojemnikiem transportowym tak, aby możliwe było przygotowanie filtrów w laboratorium, umieszczenie ich w pojemniku/kasecie zabezpieczającym filtry przed działaniem warunków zewnętrznych, transport do miejsca poboru oraz zamontowanie wraz z pojemnikiem/kasetą w poborniku bez konieczności wyjmowania filtrów z pojemnika/kasety, - demontaż filtrów z pobornika powinien odbywać się wraz z kasetą/pojemnikiem transportowym umożliwiającym transport filtrów do laboratorium, - kaseta/pojemnik na filtry musi umożliwiać bezpośrednią wzrokową kontrolę ilości wyeksponowanych filtrów (musi być np. przeźroczysty), - system montażu filtrów powinien umożliwić dokładanie filtrów do pojemnika/kasety z filtrami czystymi oraz odbieranie filtrów wyeksponowanych bez konieczności zatrzymania pracy pobornika (załączyć do oferty opis takiej czynności), - możliwość programowania: - daty i czasu rozpoczęcia/zakończenia pomiaru (rozdzielczość 1 minuta), - przerwy poboru pomiędzy poszczególnymi filtrami, - warunków odniesienia (T, p) dla natężenia przepływu. - możliwość zapamiętywania danych w pamięci wewnętrznej oraz pamięci zewnętrznej (przenośnej) lub wydruk na lokalnej drukarce pobornika dla każdego filtra osobno przynajmniej: - czas poboru i objętość, - przepływ, - temperatura na filtrach wyeksponowanych, - temperatura pracy filtra, - temperatura i ciśnienie zewnętrzne, - data i godzina rozpoczęcia oraz zakończenia pomiaru, - przepływ w warunkach roboczych i zaprogramowanych (T i p), - możliwość zidentyfikowania kolejnych pomiarów. - możliwość transmisji danych pomiarowych z pamięci pobornika do komputera poprzez RS/karty pamięci/ pendrive - jeśli konieczna jest dedykowana pamięć zewnętrzna (karta pamięci, pendrive), to minimum jedna na każde urządzenia oraz jeśli konieczne jest dedykowane urządzenie umożliwiające transmisję danych (czytnik) z pamięci pobornika do komputera przenośnego również jedno na każdy pobornik, - Ilość przechowywanych danych - minimum dla 15 filtrów. Odczyt danych z pamięci urządzenia nie może powodować ich wykasowania, - urządzanie musi zapewniać ciągłą pracę, tzn. zmiana/dołożenie filtrów nie może powodować zatrzymania pracy pobornika i utraty danych; urządzenie musi mieć możliwość zaprogramowania sekwencji pomiarowej tak, aby czynność wymiany/dołożenia filtrów nie powodowała konieczności ponownego uruchomienia bądź programowania pobornika, - zarówno w okresie pomiędzy zmianami filtrów jak i w wypadku utraty zasilania urządzenie musi pamiętać wszystkie ustawienia i mierzone parametry: objętość powietrza, czas pracy, itd. - złącze cyfrowe zapewniające łączność pobornika z dataloggerem Enviro DAS DM250 firmy DAC SYSTEM będącego na wyposażeniu stacji pomiarowych małopolskiej sieci monitoringu jakości powietrza oraz zapewniające monitoring parametrów pracy pobornika - co najmniej przepływu, objętości próbki, temperatury zewnętrznej, temperatury w magazynku wyeksponowanych filtrów oraz temperatury w najbliższym otoczeniu filtra aktualnie eksponowanego - kalibracja parametrów pracy urządzenia – co najmniej przepływu, czujników temperatury zewnętrznej, temperatury w magazynku wyeksponowanych filtrów, temperatury za filtrem oraz ciśnienia atmosferycznego wykonywana z poziomu urządzenia tzn. wyświetlacza i klawiatury. - pobornik wyposażony w uchwyty na stałe przytwierdzone do obudowy, pozwalające na przenoszenie pobornika, |  |
| Test szczelności | Pobornik musi mieć możliwość wykonania testu szczelności całego układu poboru próby – od głowicy po pompę – z podaniem wyniku testu na wyświetlaczu pobornika. Załączyć do oferty opis metody sprawdzenia szczelności. |  |
| Hałas pochodzący od pobornika | Musi spełniać wymagania normy DIN 2058. |  |
| Maksymalne wymiary | Maks. wysokość z sondą i głowicą 1600 mm, maks. szerokość 700 mm, maks. głębokość 400 mm. Urządzenie umieszczone w jednej zespolonej obudowie. |  |
| Waga | Nie więcej niż 80 kg. |  |
| Zasilanie | - 230V AC 50 Hz, - po przerwie w zasilaniu pobornik powinien włączyć się automatycznie i kontynuować pomiar, - zabezpieczenie przed utratą danych podczas przerwy w zasilaniu. |  |
| Wyświetlacz | LCD w języku polskim lub angielskim. |  |

| Poz. 2. Kalibrator mierników zanieczyszczeń gazowych |
| --- |
| Opis | Wymagania minimalne Parametry | Informacje Wykonawcy dotyczące spełniania wymagań |
| Ogólne | Producent: Nazwa i typ oferowanego urządzenia: Fabrycznie nowy z produkcji seryjnej, rok produkcji 2018. |  |
| Funkcjonalność | - Możliwość komunikacji cyfrowej (sterowanie) między kalibratorem a dataloggerem Enviro DAS DM250 firmy DAC SYSTEM będącego na wyposażeniu stacji pomiarowych małopolskiej sieci monitoringu jakości powietrza - Automatyczne wyliczanie i dozowanie gazu rozcieńczanego oraz gazu rozcieńczającego w oparciu o zadane stężenie wynikowe - Możliwość zaprogramowania przynajmniej: stężeń sekwencji automatycznej kalibracji dla minimum 5 punktów, przepływu dla każdego kontrolera przepływu z osobna, nazwy gazu rozcieńczanego oraz przypisanego mu numeru wejścia przyrządu, - Możliwość odczytu parametrów pracy urządzenia na wyświetlaczu wbudowanym w urządzenie (laptop wykluczony), a w szczególności przynajmniej: przepływu gazu rozcieńczanego, przepływu gazu rozcieńczającego, stężenia początkowego gazu rozcieńczanego (ppm), stężenia wynikowego (ppm, ppb) - po rozcieńczeniu, stężenia generowanego ozonu, - Interface użytkownika (wyświetlacz i klawiatura) w języku polskim lub angielskim - Możliwość wykonania wewnętrznego testu szczelności - Kalibracja masowych kontrolerów przepływu (MFC) za pomocą tzw. „tabeli prawdy” – kalibracja elektroniczna z poziomu menu kalibratora |  |
| Użyte materiały | Umożliwiające stosowanie urządzenia dla rozcieńczania mieszaniny gazów: - dwutlenek siarki, tlenek azotu, dwutlenek azotu o stężeniach do 200 ppm (w azocie), - tlenku węgla o stężeniu do 4000 ppm (w azocie), - węglowodory aromatyczne (BTX) o stężeniach do 50 ppm (w azocie), - ozonu o stężeniu do 10 ppm, |  |
| Liczba wejść gazu rozcieńczanego | Minimum 3, każde sterowane oddzielnym elektrozaworem. |  |
| Liczba wejść gazu rozcieńczającego | 1 |  |
| Podłączenie gazu rozcieńczanego | Kalibrator wyposażony w odpowiednie wejście do podłączenia butli z gazem wzorcowym rurką ze stali nierdzewnej 1/8” |  |
| Przepływ | - Gazu rozcieńczanego (gaz wzorcowy): regulowany w zakresie od 0 mL/min do 100 mL/min - Gazu rozcieńczającego (powietrze zerowe): regulowany w zakresie od 0 mL/min do 10 L/min - Wzorcowanie przepływu wykonane w jednakowych warunkach odniesienia dla obu masowych kontrolerów przepływu. - Powtarzalność ustawień 0,5% |  |
| Pomiar natężeń przepływu gazu rozcieńczanego i rozcieńczającego | Za pomocą masowych kontrolerów przepływu (MFC) o parametrach: - dokładność pomiaru przepływu 1% pełnego zakresu pomiarowego - liniowość 0.5 % pełnego zakresu pomiarowego |  |
| Generator ozonu | - Wydajność regulowana w zakresie: od 0,05 ppm do przynajmniej 0,5 ppm przy 5 ÷ 10 L/min (5 ppm litrów) - Stabilność generowanego stężenia ozonu 2% / 7 dni |  |
| Układ GPT | Umożliwiający pełną reakcję ozonu (O3) z tlenkiem azotu (NO), wyposażony w komorę reakcyjną ze szkła borokrzemowego |  |
| Komora mieszania i manifold | Wykonane ze szkła borokrzemowego |  |
| Temperatura pracy | Co najmniej w zakresie od +15 do +35 °C |  |
| We/Wy urządzenia | RS232/Ethernet, Digital Control Output, Digital Control Input |  |
| Sterowanie | Lokalnie z klawiatury urządzenia oraz dwukierunkowo przez złącze cyfrowe, przynajmniej w zakresie: - inicjacji i zakończenia kalibracji, wspólnej i każdego czynnika osobno - stężenia wynikowego. |  |
| Zasilanie | - 230 VAC 50 Hz - po przerwie w zasilaniu kalibrator powinien włączyć się automatycznie i wrócić do trybu pracy |  |
| Wymiary | Przystosowany do standardowego 19 calowego stojaka, Wysokość: nie większa niż 25 cm |  |
| Świadectwo wzorcowania | Fabryczne świadectwa wzorcowania masowych kontrolerów przepływu (MFC), z podaniem warunków odniesienia – w formie papierowej w języku polskim lub angielskim – dostarczone w momencie instalacji |  |
| Wyposażenie dodatkowe i materiały eksploatacyjne | - Szyny do montażu kalibratora w 19 calowym stojaku. |  |

| Poz. 3. Wytwornica powietrza zerowego |
| --- |
| Opis | Wymagania minimalne Parametry | Informacje Wykonawcy dotyczące spełniania wymagań |
| Ogólne | Producent: Nazwa i typ oferowanego urządzenia: Fabrycznie nowy z produkcji seryjnej, rok produkcji 2018. |  |
| Funkcjonalność | - kompatybilny z dostarczanym kalibratorem, ale stanowiący odrębną jednostkę (możliwość przystosowania – przez Zamawiającego - do pracy także z innym kalibratorem) - osuszacz permeacyjny lub odpowiednik - usuwanie z powietrza NO, NO2, O3, SO2 – kolumny sorpcyjne z wypełnieniem (z możliwością wymiany wypełnień oczyszczających, rozbieralne) lub odpowiednik - usuwanie z powietrza CO – piec katalityczny lub odpowiednik, z możliwością regulacji temperatury do 500°C - maksymalne dopuszczalne stężenia wyjściowe dla NO, CO, SO2, O3, C6H6: określone w normach EN 14211; EN 14212; EN 14625; EN 14626; EN 14662-3 - wydajność: co najmniej 10 l/min - przystosowany do montażu w standardowym 19 calowym stojaku - kompresor z regulacją ciśnienia lub pompa wewnętrzna |  |
| Wyposażenie dodatkowe i materiały eksploatacyjne | - Szyny do montażu generatora powietrza zerowego w 19 calowym stojaku. |  |

Wykonawca: